直流电机转速表

使用说明

感谢您购买直流电机转速测量仪产品，为正确使用您的产品，请仔细阅读本手册并将其妥善保管，以便日后查阅之用

尊敬的用户

您好！

当您收到本产品后，请打开产品包装取出装箱清单, 并仔细对照相应的说明书，逐项检查清单所列内容与实物是否完全一致，并核对主机型号与您的订购单是否相同。如果发现有不同的地方，请与本公司或本公司授权的代理商联系。

所有的说明书和附件，请妥善保管，以便日后的操作和维护之用。

全套设备的配件和资料包括如下：

- 主机一个

- 电源线一根

- 说明书一本

- 保修卡一张

- 产品合格证一张

- 外包装纸箱一只

- 仪器外包装塑料袋一个

- 产品清单一张

- 每台仪器保险丝各二只

目录

第一章 一般安全事项

1-1  避免火灾和人生伤害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。03

1-2  符号及术语。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。03

第二章 开始

2-1  如何开始。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。04

2-2  前面板说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。04

2-3  后面板说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。04

2-4  选配功能与配件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。05

第3章  使用操作

3-1  使用前准备。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。06

3-2  按钮、指示灯功能介绍。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。06

3-3  参数设置操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。06

3-4  技术指标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。07

3-5  使用注意事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。07

3-6  操作步骤。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。07

第4章  串行通信功能

4-1   串行通讯接口。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。08

4-2   通讯协议 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。08

第5章  仪器接线方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。09

第6章  故障诊断。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10

第7章  维护保养

7-1  仪器清洁。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11

7-2  售后服务。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11

7-3  售后服务限制范围。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11

第1章

一般安全事项

请查看以下安全注意事项,以防止造成人身伤害,并避免对本产品或者与本产品链接的任何其它产品造成损害.

为避免潜在的危险,应该按照本使用手册的操作规定,由合格人员执行操作以及维修.

本手册中提供了保证仪器处于安全状态好安全工作所需要遵守的信息和警告.为了正确、安全的使用仪器,请使用前仔细的阅读并按照本部分说明的注意事项,并严格遵守操作手册中与特定测量功能相关的安全说明或者警告.另外,请遵守电气工作环境下的普遍公认的安全实践和规程要求.

  - 避免火灾和人生伤害

1.使用适当的电源电缆:应该使用指定用于本产品且经过认证可在所在国家或地区使用的电源电缆;

2.使用适当的电压设置：在通电之前，请确保电网给仪器的供电电压大小，确保在仪器的规定范

围内；

3.仪器正确接地:本产品通过电源电缆的接地线接地。为防止电击接地导线必须接地。在使用产品

之前，请检查接地线是否良好；

4.断开电源的事项：可通过操纵电源电缆将产品从电源断开。请勿赌赛电源电缆，对于用户电源

电缆必须随时处于可以接触到的位置；

5.请勿在取下机壳的情况下使用本产品：请勿在拆除机壳或面板等不正常情况下使用本仪器；

6.请勿在有疑似问题的情况下使用本产品：如果您怀疑本仪器有问题的情况下，请勿使用，让合

格的维修人员进行查修；

7.使用正确的保险丝：应该使用用于本仪器的保险丝规格和额定值；

8.保持产品的表面清洁和干燥：请勿在潮湿、震动等环境恶劣的情况下使用不仪器；

1-2  符号及术语

操作手册或者产品上可能会出现以下术语及安全和电气符号:

警告表示可能会造成伤害或死亡的条件或操作;

表示可能会对仪器或连接其它设备造成损坏的条件或操作;

表示仪器外壳和大地连接标志;

第2章

开始

  - 如何开始

开箱并视检：首先小心地从仪表包装箱中取出并检查仪器是否有损坏或缺件，若发现任何上述情况的请保留原包装并立即与销售方联系，以便尽快的处理。

1-2 前面板说明

『图一』

1-3 后面板说明

1-4 选配功能与配件

随机标准配件

1.主机一台

2.电源线一根

3.操作手册一本

4.保修卡一张

5.产品合格证一张

6.产品清单一张

7.保险丝二只

可选购配件

1.测试软件          多路数据采集系统软件

2.RS232             通讯线

3.R485              通讯线

4.RS485转RS232     仪器端RS485转成PC端RS232

第3章

使用操作

3-1  使用前准备

为保证仪表的最佳工作状态，最好在工作前先预热五分钟，特别是天冷的天气，特需做这一步过程。

3-2  按钮、指示灯功能介绍

1.电源开关，当按下开关仪器通电，电源指示灯亮;

2.设定键:在测量状态时，单击此键仪器会进入设置状态；在设定状态时，连续单击此键仪器进行同设定参数的转换;

3．向上箭头:在测量状态时，此键无效;在设定状态时，调节设定数值大小,连续按可以出现或                去除小数点;

4.向右箭头:在测量状态时，此键无效;在设定参数时，调整LED闪动位的位置;

5．锁存:在测量状态时按此键，仪器测量值将被锁定住，以便读取；再一下按此键,则解除锁存;

6．退出:在设定状态时按下该键，将直接退出回到测量状态,同时保持设定值,测量时按键无效。

7.RPM:转速单位,转/分钟(RPM);

8. V:电压单位,伏(V)

9. A:电流单位,安培(A);

10.W:功率单位， 瓦(W);

11.电源指示灯：当仪器通电时，电源指示灯亮;

12．采样灯：是判断主机是否正常工作;

3-3  参数设置操作

1.A--E: 设定电机的齿轮变比，没有变速的设定为0001。通过“▲”“ ►  ”切换;

2.P--n: 设定换向片数（出厂设定为03）需要正确设定电机换向片以免影响

转速值。通过“▲”“  ► ”切换;

3.n--S: 设定电机大概转数.用“▲”“  ► ”进行设定。需要正确设定电机转速值（约实际转速的±20%），设置值和标准转速值越接近，测试值越准确。

4. U--S: DIS测量窄范围（±15%）；EN测量宽范围（适合加载过程测试）,通过“▲”切换;

5. N--L: 设定转速下限（出厂设定为01000）通过“▲”“ ► ”切换;

6.  N--H: 设定转速上限（出厂设定为50000）通过“▲”“ ► ”切换;

7. A--L: 设定电流下限（出厂设定为0.000A）“▲”“ ► ”切换;

8. A--H: 设定电流上限（出厂设定为5.000A）“▲”“ ► ”切换;

9.  P--L: 设定功率下限（出厂设定为0.000W）“▲”“ ► ”切换;►►►

10.P--H: 设定功率上限（出厂设定为1000W）“▲”“►  ”切换;

11.A--P: 设定控制触点输出方式（出厂设定为N）“▲”切换;

12.bEEp: 设定蜂鸣器是否报警，OFF表示关，ON表示开（出厂设定为OFF），用“▲”切换;

13.baud: 设定仪器的波特率。分别为300、600、1200，2400、4800、9600、19200七种,

设定的数值越大通讯速度越快。（出厂设定为9600）用“▲”切换;

14.Addr: 仪器地址设定，如多台仪器进行通讯时，将设定不同的地址。（出厂设定为01）

用“▲” “  ”切换;

15.HLUP: 设定电机启动报警的分辨能力，分别从0～9 十个值，“0”表示分辨能力最高；“9”

表示分辨能力最低。（出厂设定为0）用“▲”切换;

16.HLdn: 设定电机停止报警的分辨能力，分别从0～9 十个值，“0”表示采样能力最快；“9”

表示采样程度最慢。（出厂设定为0）用“▲”切换;

17.UA00: 电压电流零位值校准；

  - 技术指标

1.测试精度：转速1%±10个字；电压、电流、功率0.5级；

2.整机功耗： 无电源:小于15W；带电源:小于20W;

3.使用环境：工作温度：0  40℃，相对湿度：30%  90%;

4.外形尺寸:  无电源:240（W）*84（H）*260（D）;	带电源:230（W）*118（H）*260（D）(单位:mm)

5.重 量	:  无电源:约2.0Kg		;  带电源:约4.0Kg		;

3-5  使用注意事项

1. 仪器应放在平稳及灰尘少的地方；

2. 保证测试准确度的温度条件：20℃±5℃；

3. 工作温度范围：0~40℃，空气相对湿度：30%~90%；

4. 室内无腐蚀性、可爆性气体；

5. 保护良好接地；

6. 供电电源：AC220V/50HZ，功耗≤15W；

7. 保险丝：FL1300:为0.5A； FL1300A:为1.0A；

3-6  操作步骤

1. 按第5章“仪器接线方法”连接好后,并仔细检查是否正确;

2. 开仪器电源开关,等预热大约5分钟;

3. 正确设置换向片数、大概转速；

4. 外接电源上电,合上开关K1,将显示各项参数;

5. 测试结束前,先断开外接电源,再关掉仪器电源;

第4章

串行通讯功能

4-1  串行通讯接口

通讯接口接线如下：

4-2  通讯协议

1.串行口连接：标准RS232电平（±12V），引脚（9针），2 RXD； 3 TXD； 5 GND标准485，引脚（9针），7 TX+； 8 RX-；

2.串行口通讯模式：每祯10位，1个起始位，8个数据位，1个停止位（对应8051，8096串行通讯模式1）

3.波特率：9600（出厂设定值）

4.串行口命令码com：本仪器作为从机和主机通讯，接收命令后执行相应操作，命令码为单字节，均为16进制数。

5501280104：试向主机回送所有参数（V、A、W、n），每个参数占五个字节，

共22个字节。数据格式见串行数据结构。

PC机可与多台电参数通讯，命令格式为：55+Addr+Com，其中55为多机通讯特征

码，Addr为通讯地址，Com为命令码。

例：PC机发出命令格式为：5501280104

其中：55是多机通讯特征码

01是仪器的地址

28是通讯命令字

01是传送的数据首通道（本例是01）

04是传送的数据通道数（本例是U，I，P，n共4个通道）

PC机接收字符：01 01 00 48 53 35 02 41 19 93 94 03 41 96 77 34 04 03 62 62 50 F5

其中：01是仪器的地址

01 00 48 53 35 中：01表示U 通道，00 48 53 35 表示U=4.85335*10^0=4.85335V

02 41 19 93 94 中：02表示I 通道，41 19 93 94 表示I=1.99394*10^(-1)=0.199394A

03 41 96 77 34 中：03表示P 通道，41 96 77 34 表示P=9.67734*10^(-1)=0.967734W

04 03 62 62 50 中：04表示n 通道，03 62 62 50 表示n=6.26250*10^3=62625.0RPM

F5是校验字=01+01+00+48+53+35+02+41+19+93+94+03+41+96+77+34+04+03+62+62+50=4F5

的低字节（16进制累加）。

4字节数据格式如下：

42'12'34'56 --> 0.0123456     C2'12'34'56 --> -0.0123456

41'12'34'56 --> 0.123456     C1'12'34'56 --> -0.123456

00'12'34'56 --> 1.23456     80'12'34'56 --> -1.23456

01'12'34'56 --> 12.3456        81'12'34'56 --> -12.3456

02'12'34'56 --> 123.456       82'12'34'56 --> -123.456

第5章

仪器接线方法

第6章                                                                                                                                 故障诊断

第7章

维护保养

7-1  仪器清洁

在开始仪器清洁前，请确保仪器的电源开关关闭且电源线没有插在插座上。在

清洁时，请在污垢处使用软布沾中性清洁剂擦拭即可。不用太湿，以免清洁剂进入

机壳而造成损坏，清洁后，请确认仪器完全干燥后再离开。

7-2  售后服务

新仪器：对本产品从销售出至日起给予一年的质量保证，人为损坏不在保修之内；

维修仪器：维修过的问题将保修3个月，出现同样的问题将免费维修；

7-3  售后服务限制范围

客户不确定或不适当的维修产品；

未经批准私自拆装、改装、误用从而造成产品的损坏；

在运输过程中造成的损坏;

7-4 检定或校准的周期

仪器每年应进行检定一次，并且应由具有计量检定资格的单位和人员进行。有条件的单位为确保更准确地测量产品性能，可以更短的时间（三个月或半年）自行校准一次。